神华黄骅港务公司溢油监测报警系统设备更新改造
技术规格书
一、情况简介
神华黄骅港务公司（以下简称港务公司）于2013年安装了一套对水上漂浮油膜进行实时、自动监控的溢油监测报警系统，包括溢油监测报警设备和监测中心控制系统。溢油监测报警设备分别位于港务公司煤码头一期、二期、三期项目三个泊位和液化码头东西两侧，共5套溢油监测设备，溢油监测报警设备采用非接触式检测方式，固定安装于码头侧壁，分别对各个码头泊位前沿油污情况进行检测和报警，及时发现溢油事故，防止油膜扩散。溢油监测报警设备通过无线通信方式将数据传输至监测中心控制系统，监测中心分别设置在物流中心液化中控室和海事管理机构，能实现对港区溢油自动监控、自动报警、监控中心自动溢油监控报警的管理。
港务公司溢油监测报警系统包括但不限于以下功能：
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因使用过程中各种原因，造成目前港务公司溢油监测系统存在但不限于以下问题：
1、 一期二期码头的两台溢油探测器掉海丢失，需更换；三期码头溢油探测器出现故障，无法正常使用，需维修或更换。
2、 液化码头两台溢油探测器掉入海中，被海水长期浸泡已经损坏，需更换。
3、 数据采集传输设备5套无法正常显示数据，需维修或更换
4、 信息传输和软件存在的其他问题
二、项目内容
[bookmark: _GoBack]神华黄骅港务公司溢油监测报警系统设备更新改造实施内容：投标单位对目前港务公司溢油监测报警系统损坏、故障或其他原因不能正常使用的硬件和软件全部进行修复或更换，使港务公司溢油监测报警系统能够正常使用，且满足国家海事部门的要求，满足港务公司煤炭码头、液化码头环评报告中对溢油监测系统的要求。投标单位应到港务公司现场进行调查核实现场情况，以下维修项目内容仅供投标单位参考，维修项目实施内容包括但不限于以下工作内容：
	名称
	单位
	数量
	维修内容

	溢油探测器
	套
	4
	一期码头1套，二期码头1套，液化码头2套，需更换，液化码头溢油探测器需满足防爆要求。

	溢油探测器
	套
	1
	三期码头1套需维修或更换

	数据采集传输设备
	套
	5
	设备损坏，无法正常显示数据，需维修或更换

	数据采集传输设备防爆箱
	套
	5
	箱体及禁锢螺栓建议为不锈钢材质。液化码头的2套数据采集传输设备防爆箱失去防爆功能，需更换。其他数据采集传输设备的箱体根据现场实际情况进行维修或更换。

	电源和信息通讯
	套
	1
	原有溢油探测器电源接线点已经变动，需在附近重新敷设电源线进行电源接入。硬件维修或更换后，应保证数据能够传输到监控中心控制系统

	软件系统
	套
	1
	硬件维修或更换后，应保证能够与软件系统融为一体

	其他
	套
	1
	满足溢油监测报警系统正常运行必须实施的维修改造工作


3、 系统设备主要技术指标
项目实施过程中安装的设备必须满足国家规范要求和现场实际需要，其中液化码头安装的设备必须满足防爆要求,修复后的溢油监测系统可通过在监控区域安装的溢油监测终端，与监控中心组成区域性溢油监控网，能针对水上漂浮油膜进行远程、实时、全天候、全自动的综合监测报警。
（一）更换的溢油探测器采用非接触式检测方式，主要指标不低于以下要求：
1.测量精度达到10微米，能监测燃油、航空油、重油、柴油等常见油种；
2.安装距离水面应有足够的距离，根据黄骅港气象条件，满足在100年一遇的风暴潮过程中不得被海水浸没；溢油探测器安装位置与海平面距离不得少于3米的高度。
3.溢油探测器安装应牢固，应设置防护装置，防止丢失。
4.密封性能好，采用标准的抗风化耐腐蚀材质，坚固耐用；
4.防护级别不低于IP66或同等级别的防护等级；
5.在极端天气条件下（台风、风暴潮、雨、雪等）能够正常使用；
6.可以输出4-20ma 模拟信号，也可输出数字信号，可以直接接到PLC 或者PC机；
7.可以实现有线和无线通讯，满足现场实际需求；
（二）数据采集通讯设备主要指标要求：
1.通讯方式：实时数据传输，连续在线。可实现有线、无线等等多种通讯方式。
2.主要参数：
（1）有足够的模拟量、数字量输入输出；
（2）超标报警、断电报警、事件触发报警，现场声光报警；
（3）数据自动上传、历史数据补传、数据存储；
四、工期要求
合同签订后30天完成
五、验收要求 
    项目完成后，黄骅港务公司溢油监测系统能够正常使用，满足黄骅港务公司的使用需求。付款时，乙方必须开具增值税专用发票。
六、服务要求
1、中标服务方对设备、软件进行维修后，使溢油监测系统能够满足黄骅港务公司的使用要求和国家海事部门的要求。
2、中标服务方应对溢油监测报警系统硬件和软件进行维修更换，包括更换零件的采购安装、各种预埋件和设备安装支架的采购安装、故障设备的维修更换、软件系统的维修优化及系统的调试等全部工作。保证在本项目完成后使溢油监测报警系统能够正常运行。
3、中标服务方须提供监控软件安装盘及其他图纸资料。对我公司人员进行相关培训，培训内容包括：软件的安装设置、设备的使用、维护及保养。
4、中标服务方须对溢油监测报警系统进行整体修复，并且对维修后的溢油监测系统免费维护保养2年，负责缴纳设备通讯费2年。在2年维护保养过程中每一季度对溢油监测报警系统进行现场检测，以保证设备的正常运行，在维护保养期间，如发生设备损害情况（非甲方原因），中标单位需进行免费的维修更换。
5.安装设备必须采用适当的固定方式，保证设备不会因天文大潮等外力原因发生掉落入海或损坏的现象。 
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