[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc499541072]气象观测和甚高频维修项目技术规格书
一、总则
    本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司（以下简称甲方）气象观测和甚高频维修项目。它提出了该项目的技术要求。
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1.颗粒物测量装置技术参数
a) 测量范围：0.1~2000μg /m3
b) 测量精度/重现性：读数的±2%（1秒平均时间）
读数的±0.5%（10秒平均时间）
读数的±0.2%（60秒平均时间）
c) 准确度：读数的±10%
d) 分辨率：0.01μg/m3
e) 颗粒物大小响应范围：0.1-10μm
f) 流量范围：0.1-0.5L/min
g) 空气动力学颗粒物粒径切割范围：1.0-10μm选用旋风式切割器
h) 数据存储平均周期：1s-1h
i) 数据输出接口：RS485
2.数据采集和处理装置参数
a) 处理器：嵌入式ARM处理器
b) 串口：5路串口（RS232或者RS485）
c) 以太网口：1路以太网接口（10BaseT或100BaseT）
d) 数字开关量：6路输入4路输出
e) 7英寸800*480分辨率电阻式触摸屏
f) 可外接存储设备（SD卡）
g) 数据存储：颗粒物、气象等数据存储2年以
3、 VHF甚高频电台
1.VHF甚高频电台
a) 输出功率：25-45w
b) 频率：136-174MHz
c) 增强的 5 行显示屏采用灵活的菜单驱动式界面。图标和易于使用的大导航按钮可方便地进行文本消息阅读和菜单导航。
d) 适用于超高频和甚高频频段，提供 1000 个信道容量、易于使用的大尺寸音量旋钮以及四个可编程按钮（可选择用作应急按钮）
e) 采用语音压缩和低水平扩展技术，保证清脆响亮的语音质量。
d) 多个定制键为一键操作提供条件。 
2.VHF甚高频天线
	频率范围-MHz
	134-173

	带宽-MHz
	8

	增益-dBi
	8.5

	垂直面波瓣宽度-°
	14.5

	驻波比
	≤1.5

	阻抗-Ω
	50

	极化方式
	垂直

	最大功率-W
	100







4、 报价清单

	序号
	设备名称
	维修部位
	单位
	价格
	备注

	1
	扬尘检测设备（TY-DM）
	详见技术规格书
	1项
	35000
	

	2
	VHF甚高频电台
	详见技术规格书
	1台
	18000
	含电源

	3
	VHF甚高频天线
	详见技术规格书
	1根
	8000
	含抱杆

	4
	辅材
	
	1项
	7000
	防雷、接地、防水、接头等

	5
	合计
	
	
	68000
	



五、项目工期
合同签订后15天。
六、项目验收要求
1、小时数据有效性
小时数据传输有效率不低于95%，小时数据有效率不低于75%。
2、付款时，乙方必须开具甲方要求的增值税专用发票。

